水中固定底物技术大肠菌群酶底物法检测系统

一、产品技术参数

1.程控定量封口机

用于水中总大肠菌群和大肠埃希氏菌，耐热大肠菌群,肠球菌的检测。

封口速度：51孔/97孔定量检测盘封口时间≤15秒/个

预热时间：≤30min

工作环境温度：-10℃—50℃

工作电压：AC 220V±10%,50Hz

无漏液，无破孔，符合水质大肠菌群酶底物法检测系统生产和销售的质量管理体系文件ISO9001，并要求在中国国家认证认可管理监督委员会中可以查找出。

2. 手持式紫外分析仪带暗室（灯箱）

带254,366nm双波长，可手持使用，与暗箱配套方便观察大肠埃希氏菌检测荧光，通过观察孔来判断是否显荧光。

3. 酶底物法检测试剂

为完全符合《生活饮用水标准检验方法》的培养基，包装上有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用，有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，每个试剂上有批号，到期时间，在有效使用期内具有可靠的稳定性。

4. 定量检测盘

无漏液，无破孔。封好的孔格能够耐受一定的压力，不会由于定量盘叠加受力造成孔与孔之间的串连以及破损。51孔定量检测盘无须稀释可检测200MPN/100ml总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群，97孔定量检测盘无须稀释可检测2419MPN/100ml总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群，具有微生物定量检测盘的证明文件。

5. 100ml无菌定量瓶/取样瓶

内含硫代硫酸钠，可中和水中余氯，可定量100ml水样，溶解酶底物检测试剂。瓶体通透性好，可判读阳性结果。

6. 51孔橡胶垫及97孔橡胶垫

定量检测盘封口时底托。

7. 阳性标准比色盘

每个阳性标准比色盘上都有到期日期、批号，有符合ISO9001质量合格体系的合格证书，

用于辨别阳性结果，可以指示颜色变化或荧光变化的最低限。

8. 51孔及97孔定量盘MPN表

可根据定量检测盘阳性孔格数来查询总大肠菌群和大肠埃希氏菌，耐热大肠菌群MPN值，且有95%置信区间。

二、配置清单

1、程控定量封口机一台

2、双波长手持式紫外分析仪带暗室（灯箱）一套

3、酶底物法检测试剂一盒200个

4、51孔、97孔定量检测盘各1箱各100个

5、100ml定量取样瓶一箱200个

6、51孔橡胶垫及97孔橡胶垫各2个

7、51孔、97孔阳性标准比色盘各一个

8、51孔及97孔定量盘MPN表各一张

9、中文操作说明书、操作视频1份

三、售后服务说明

1、操作说明书、操作视频

2、技术服务和培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的现场操作及维护培训

3、质量保证：测试验收合格后质保1年。